全自动沉降式液基薄层细胞制片染色一体机参数

- 适用范围：可应用于宫颈细胞、痰液细胞、尿液细胞、针吸细胞、浆膜腔积液等液基细胞学制片染色。

- 自动化程度：全自动，集离心、样本处理、制片、染色一体，自动离心，自动样本前处理、自动制片、自动染色，全流程无需人工操作。

- 单批量制片：单批≥24个样本。

- 制片方法：沉降式制片，巴氏染色、可支持HE染色。

- 制片速度：24片的制片加染色时间最长≤60分钟，常规染色时长≤55分钟，时速≥24个/小时。

- 制片面积：面积直径为13mm±1mm的圆形薄层细胞涂片。

- 运行模式：支持制片染色模式、单独制片模式、单独染色模式。

- 染色模式：有标准模式和自定义模式，可调节染色的深浅。

- 样本加入量：0.3-1.2ml，可自定义设置。

- 液加入量：0.5-1.2ml，可自定义设置。

- 制片仓：一次性使用。

- 操作系统：仪器采用内置嵌入式触控操作系统，电阻式触摸屏设计。

- 数据处理功能：系统自动保存上次操作参数，制片过程实时监控，实时显示仪器的进行状态。

- 功率MAX：400VA。电源：AC 220V，50Hz。